**海南西部中心医院购置滨海院区手术室、麻醉科、供** **应室开业急需设备一批**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：HNTXGP2024-028**

**采购单位：海南西部中心医院**

**代理机构：海南天行招投标有限公司** **二〇二四年八月**

**目录**

[**第一章** **磋商公告** **1**](#bookmark1)

[**第二章** **用户需求书** **5**](#bookmark4)

[**第三章** **供应商须知前附表** **18**](#bookmark6)

[**第四章** **供应商须知** **21**](#bookmark8)

[**第五章** **合同条款** **3**](#bookmark10)**5**

[**第六章** **磋商响应文件格式** **3**](#bookmark12)**9**

[**第七章** **评审办法和程序** **6**](#bookmark14)**0**

**第一章** **磋商公告**

**项目概况**

海南西部中心医院购置滨海院区手术室、麻醉科、供应室开业急需设备一批的潜在 供应商应在海口市龙华区渡海路 1-31（宝岛花园 C 栋铺面二层）获取采购文件，并于 2024 年 09 月 02 日 10 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

1、项目编号：HNTXGP2024-028；

2、项目名称：海南西部中心医院购置滨海院区手术室、麻醉科、供应室开业急需设 备一批；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额：116.5411 万元；

5、最高限价：116.5411 万元，超过最高限价即为无效报价；

6、采购需求：海南西部中心医院购置滨海院区手术室、麻醉科、供应室开业急需设 备一批，详见《用户需求书》；

7、合同履行期限（交货期限）：合同签订后，30 天内交付；

8、本项目(不接受)联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照、 税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件加盖公章）；

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖公章）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函加 盖公章）；

（6）供应商必须为未被列入信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn/) “重大税 收违法失信主体 ”、“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”，未被列入中国执行信息 公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） “失信被执行人 ”，以及未被列入中国政府 采购网（http://www.ccgp.gov.cn/) “政府采购严重违法失信行为记录名单 ”。（提供承 诺函或信用截图并加盖单位公章，以现场查询为准）；

（7）提供政府采购活动前三年内无环保类行政处罚记录声明函（环保类行政处罚记 录声明函加盖公章）。

（8）供应商是所投设备生产厂家，提供医疗器械生产许可证，所投设备属于二、三 类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证，属于一类医疗器械产品的须具有第一类医疗 器械备案凭证（提供证件复印件加盖公章）；

（9）供应商不是所投设备生产厂家，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业 许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；所投设备属于二、 三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，属于一类医疗器械 产品的须具有第一类医疗器械备案凭证、生产企业备案登记凭证（提供证件复印件加盖 公章）。

4.是否允许联合体投标：否。

5.是否专门面向中小企业采购：否。

**三、获取采购文件**

1、时间：2024 年 08 月 20 日至 2024 年 08 月 27 日，每天上午 08:30 至 12:00， 下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：海口市龙华区渡海路 1-31（宝岛花园 C 栋铺面二层）

3、方式：现场购买。购买磋商文件时须提供有效的营业执照副本、授权委托书（附 法定代表人及授权代理人身份证复印件，授权代理人身份证需核对原件）（以上资料复 印件均需加盖鲜章公章）。

4、售价：￥0.00 元（人民币）

**四、响应文件提交**

1、截止时间：2024 年 09 月 02 日 10 点 30 分（北京时间）

2、地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标室 5

**五、开启**

1、时间：2024 年 09 月 02 日 10 点 30 分（北京时间）

2、地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标室 5

**六、公告期限**

自本公告发布之日起 5 个工作日。

**七、其他补充事宜**

采购信息发布媒体：中国政府采购网、儋州市人民政府网、海南西部中心医院官网。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：海南西部中心医院

地址：儋州市那大镇伏波东路 2 号 联系方式：王先生、0898-23835422 采购代理机构信息

名 称：海南天行招投标有限公司

地 址：海口市龙华区渡海路 1-31（宝岛花园C 栋铺面二层）

联系方式：0898-68597362 3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电 话：0898-68597362

**第二章** **用户需求书**

**一、项目概况**

1、项目名称：海南西部中心医院购置滨海院区手术室、麻醉科、供应室开业急需设 备一批

2、预算金额：116.5411 万元

3、最高限价：116.5411 万元

4、供货地点：采购人指定地点。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购品目名称** | **单位** | **采购数量** | **最高单价限** **价（万元）** | **是否核心** **产品** | **是否允许进** **口产品投标** | **备注** |
| 1 | 医用真空干燥柜 | 台 | 1 | 18 |  | 否 |  |
| 2 | 内镜清洗工作站 | 套 | 1 | 12.75 |  |
| 3 | 多功能清洗消毒 中心 | 台 | 1 | 36.5 | 是 |
| 4 | 污物接收台 | 张 | 2 | 0.756 |  |
| 5 | 清洗工作台 | 张 | 4 | 0.62 |  |
| 6 | 污物车 | 辆 | 4 | 0.35 |  |
| 7 | 检包工作台 | 张 | 4 | 1.233 |  |
| 8 | 包布检查打包台 | 张 | 2 | 0.8 |  |
| 9 | 单侧立式网框储 存架 20 | 套 | 4 | 0.62 |  |
| 10 | 大包布车 | 辆 | 1 | 0.252 |  |
| 11 | 两层平台车 | 辆 | 8 | 0.207 |  |
| 12 | 平板送物车 | 辆 | 4 | 0.2304 |  |
| 13 | 单槽污物清洗槽 | 套 | 1 | 0.684 |  |
| 14 | 疏列隔板存放架 | 个 | 16 | 0.4 |  |
| 15 | 常规存放柜 | 套 | 6 | 0.972 |  |
| 16 | 电脑工作台 | 台 | 5 | 0.1 |  |
| 17 | 常规密封下送车 | 辆 | 6 | 0.63 |  |
| 18 | 病人运送车 | 辆 | 6 | 0.89 |  |
| 19 | 输液车 | 辆 | 8 | 0.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 托盘 | 个 | 9 | 0.0135 |  |  |  |
| 21 | 三件套车 | 套 | 6 | 0.288 |  |
| 22 | 麻醉药品车 | 辆 | 6 | 0.432 |  |
| 23 | 药品冰箱 | 台 | 1 | 3 |  |

**三、详细技术需求**

**1、医用真空干燥柜**

1.外观要求：整体全不锈钢拉丝外罩外观。

2.材质要求：舱体采用优质铝合金防锈板拼接成型，阳极氧化处理，表面光洁，提 高热辐射效率，有利于腔内温度控制，有效提高干燥性能。

3.舱体结构：方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载不少于 2 个 标配器械托盘的器械；舱体深度≥700mm，更适合较长硬镜类负载的干燥。

4.加热方式：柜体壁面加热方式，采用PTC 加热膜。

5.保温材料：采用粘胶纤维保温层，厚度≥10mm，外覆绝缘布、有效阻止热量散失。

6.密封门材质要求：门框采用不锈钢板焊接成型，强度高，不变形；门罩采用不锈 钢拉丝板刨槽钣金折弯成型。前后双门结构，可做通道式隔断安装。

7.门胶条要求：门胶条采用白色医用硅橡胶模。

8.门密封要求：采用钢化玻璃密封，带有高透玻璃视窗，保证密封同时，可在运行 中观察内部负载情况。

9.门锁装置：电动锁， 自动检测门关位。

10.泵：高效真空泵，运行平稳，低噪音，低震动，抽空速度快。

11.控制阀：抽空阀采用电动执行器控制。

12.过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用过热保护器。13. 过滤器要求：进气采用高效空气过滤器过滤，过滤精度 0.3 μm，有效阻隔空气中的粉尘 颗粒等进入舱体内。

14.安全装置：设备带有防过载、短路保护装置，PLC 实时限温保护，超温保护，真 空泵热过载保护，门电机过载保护；紧急开门装置：设备发生故障，无法开门时，可长 按紧急开门按钮 ，直到前门打开为止。

15.外形尺寸：≤530（宽） × 1655（高） ×880（深）mm。

16.单个舱体尺寸： ≥320（宽） ×220（高） ×700（深）mm。

17.容积： ≥100L。

18.电源要求：AC220V，50Hz 。 19.功率要求：≤3kVA。

20.可适应性要求：工作环境温度：5℃~40℃ , 相对湿度：≤85%。 配置清单：

1.主体 1 套

2.合适器械托盘 4 个 3.积水盘 1 个

**2、内镜清洗工作站**

1.材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚 度≥5MM，区别于普通 YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细 菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易 修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。高分子复合材料须根据医药行业标准 YY0992-2016 的 5.2.3 要求进行耐腐蚀性测试：在 1%NaOH 溶液中浸泡 72 小时无可视变 化，在 5% H2SO4 溶液中浸泡 72 小时无可视变化。

2.清洗槽采用“前后高中间低 ”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜 3 度，后端 向内侧倾斜 3 度，并且前端设计有半径≥100MM 的大圆弧。清洗槽内侧底部设计有“米 ” 字型凸起。

3.干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸 起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM 的大圆弧。

4.功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材 质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑；耐磨 损；对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜 角度≤10 度，符合人体视觉角度；中背板规格高度：离地高度≤1.6m；高背板规格高度： 离地高度≤1.8m。

5.浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm， 防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。

6.清洗槽规格尺寸要求：单槽≤长 720mm×宽 750mm，内径长(600mm×宽 450mm×深 240mm)±10%；双槽≤长 1410mm×宽 750mm，内径长(600mm×宽 450mm×深 240mm)± 10%。

7.干燥台规格尺寸要求：≤长 1000mm×宽 750mm。

8.柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm。

9.支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度≥1.2mm 高≥800mm；底板采用 PVC 板。

10.柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、 易清洁不变形等，柜门采用上挡板和下柜门分体设计；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜 门自动闭合到位。

11.柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC 塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜 绝出现膨胀或生锈的情况。

12.排水管路要求： 所有排水管采用优质 PVC-U 排水管材和管件 ，符合 GB/T

8804.2-2003 要求，具有耐热、耐压、保温节能等，

13.设备用 电要求： 电压： 220V ± 22V 频率： 50Hz ± 1Hz 电气安全性能符合 GB4793.1-2007、GB14710-2009 的要求。

14.设备功率要求：2.5kVA±0.1kVA。

15、设备噪音要求：设备正常工作时，噪音应不大于 70dB。

~16.设备水源要求：流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压 0.3 0.4MPa。

17.可适应性要求：室外环境温度：-20℃~50℃室内工作环境温度：-5℃~40℃ , 相对湿度：≤90%。

配置清单：

1.主体 1 套

2.过滤器 1 个 3.水枪 1 把

4.气枪 1 把

**3、多功能清洗消毒中心**

1.材质要求：台面及背板采用 SUS304 优质不锈钢，槽体采用 316L 不锈钢，超声槽 厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm。

2.台面形状要求：沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会 流落地面。台面高度≥850mm。

3.槽盖材质要求：采用 304 不锈钢整体成型，配置密封条，确保清洗时的密封。 4.清洗槽规格尺寸要求： ≥长 600\*宽 500\*高 280mm。

5.柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配 有升降地脚，确保设备就位后设备的固定。

6.支架材质要求：选用全优质 SUS304 不锈钢材质，厚度≥1.2mm。

7.柜门材质及结构要求：采用SUS304 优质不锈钢，复合门结构，保证门的强度；门 为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。

8.柜体底板材质要求：柜体底板采用 SUS304 不锈钢材质，厚度≥1.2mm。

9.材质要求：外罩采用 SUS304 不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为优质不 锈钢筒体，壁厚≥3mm。

10.结构要求：外罩顶端和侧端采用百合窗样式通风口，使设备工作时产生的热量及 时散发出。罐体焊接符合 GB150-1998 JB4708-2000 的要求，且设计压力≥1.0Mpa。

11.容积要求：5L。

12.设备功率要求：3.5KVA。

13.电磁阀要求：耐高温，寿命长，耐温≥180℃; 加热到 0.55Mpa，连续喷气 15min， 喷气电磁阀表面温度＜120℃; 不喷气连续四小时，喷气电磁阀温度＜50℃。

14.手柄要求：黑色含油尼龙材质，造型采用圆弧过渡式设计；加热到 0.8Mpa，连 续喷气 15min，操作手柄表面温度≤55℃。

15.保温棉要求：保温材料采用耐温达到上千度的玻璃纤维断贴粘，厚度≥10mm，防 火性能好、导热系数低；加热到 0.55Mpa，维持 10min，保温棉外表面侧面温度≤100℃。

16.控制系统要求：采用与设备一体式设计；控制面板外置；一键式操作，智能方便

快捷。

17.控制器要求：合适点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；各状态功能均有微电 脑控制隐藏式设计，工作面板采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光， 显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态。

18.喷蒸汽系统要求：手柄按键式操作，简单便捷，且只有在“喷蒸汽 ”状态下，按 键才起到喷蒸汽作用；蒸汽产生量与蒸汽压力值呈正相关；连续喷气40min 内，无任何 异常；连续喷气时最后压力稳定值应≥0.28Mpa。

19.蒸汽压力要求：蒸汽压力值可设定，设定范围为 0-0.55Mpa，可根据实际所清洗 物品的情况，合理设置压力值。

20.加热系统要求：加热管功率为 2.5kVA,第一锅从常温水加热到 0.55Mpa 用时应≤ 16min；根据设定的压力值自动控制加热系统的启动与切断：压力低于设定值时，加热管 启动工作，达到设定值，立即切断加热系统。

21.干烧报警要求：采用过热保护器，达到过热保护器保护温度值时，立即停止加热， 排出故障后，对过热保护器手动复位后即可正常使用。

22.全自动注水系统要求：根据检测到水位情况实时控制注水泵的工作状态，全程自 动控制。

23.进水超时报警要求：进水报警时间值可设定，设定范围为0-20min，超过进水报 警设定时间值，注水泵就立即停止工作，停止进水。

24.控制系统：点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工 业级单片机芯片，100-240VAC 宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；按键操 作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；具有自动加 热系统。

25.超声频率：40kHz ±5kHz 标准清洗频率用来去除血渍、蛋白质、分泌物和生物 微粒，实现对器械的彻底清洗。

26.超声功率：超声功率≥1.5kVA。

27.加热方式及功率：采用电加热方式，加热功率≥9kVA。 28.防护罩：防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm。

29.功能：防护罩为可手动升降结构，可以适合不同身高的人员操作。 30.风机：采用大风量离心风机，风机风量≥600 立方米/h。

31.冷凝：内设蒸汽冷凝装置，可实现蒸汽的冷凝，对冷凝后的蒸汽排入下水道。

32.设备用电要求：蒸汽清洗机：电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz 防触电安全 保护类型：I 类 B 型；超声波清洗机：电压：380V±38V 频率：50Hz±1Hz 防触电安全 保护类型：I 类 B 型；煮沸槽：电压：380V±38V 频率：50Hz±1Hz 防触电安全保护类 型 ： I 类 B 型。

33.设备功率要求:蒸汽清洗机 3.5kVA±0.2kVA；超声波清洗机 13kVA±0.2kVA；煮 沸槽 10kVA±0.2kVA。

34.设备水源要求：流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压 0.3~0.4MPa。

35.可适应性要求：室外环境温度：-20℃~50℃室内工作环境温度：-5℃~40℃相 对湿度：≤90%。

配置清单： 1.主机 1 套

2.不锈钢篮筐 2 个

3.水枪气枪≥2 把 4.排水管：4 根

5.进水管 4 根

设备用途：适用于重复使用的诊疗器械（包括微创手术器械、硬式内窥镜等）、器 具和物品的预处理蒸汽清洗、酶洗、超声、终末漂洗、煮沸消毒和干燥。

**4、污物接收台**

1.材质不锈钢。

2.单侧带 3 个抽屉和 1 个橱柜，方便物品存放。 3.外形尺寸： ≥1100×600×800 。

配置清单： 1.主体 1 套

**5、清洗工作台**

1.材质不锈钢。

2.底部带疏列式隔板。

3.底部带合适万向轮(含刹)×2，合适万向轮×2，方便移动。 4.外形尺寸： ≥1800×1100×800。

配置清单： 1.主体 1 套

**6、污物车**

1.不锈钢。

2.管材折弯而成，Z 型结构，结构轻巧，推拉方便。 3.配备帆布罩，便于污物的存放和运输，帆布袋×1。

4.底部带合适万向轮(含刹)×2，合适万向轮×2，方便移动。 5.外形尺寸： ≥610×510×950。

配置清单： 1.主体 1 套

**7、检包工作台**

1.材质：台面理化板，其余不锈钢。

2.外形尺寸： ≥2000×1300×1800mm。 3.台面高度：≤850mm。

配置清单：

1.LED 灯 3 套

2.斜口篮筐 6 个

3.翻转储物盒 4 组

4.5 孔插座 6 个

5. 网线接口 2 个

6. 开关 2 个

7. 气源座 2 个

**8、包布检查打包台**

1.材质：台面理化板，其余不锈钢。 2.外形尺寸： ≥2000×1300×850mm。 配置清单：

1.内嵌式检查灯 1 套

2.4 寸万向轮(含刹)4 个

**9、单侧立式网框储存架** **20**

1.不锈钢材质。

2.立式网筐存储结构、易于通风，单侧使用。 3.可存放 20 只标准篮筐（535x380x191）10%。 配置清单：

1.主体 1 套

**10、大包布车**

1.不锈钢材质。

2.4 列横架，结构简单。

3.可存放不同规格的包布或包装纸。

4.底部带适合万向轮(含刹)×2，适合万向轮×2，方便移动。 5.带无纺布压块，防止运输途中，无纺布脱落。

6.外形尺寸： ≥1360×720×1055。 配置清单：

1.主体 1 套

2.适合万向轮 4 个

**11、两层平台车**

1.不锈钢材质。

2.搁板×2，结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输。 3.模压凹槽，深度 10mm±1mm。

4.底部带脚轮，方便移动。

5.外形尺寸： ≥900×600×960。 配置清单：

1.主体 1 套

2.合适万向轮 4 个

**12、平板送物车**

1.不锈钢材质。

2.把手大圆弧设计，手感舒适，结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输。 3.底部带脚轮，方便移动。

4.车子的最大设计承重为：110Kg。 5.外形尺寸： ≥915×510×900。

配置清单：

1. 主体 1 套

2.合适万向轮 4 个

**13、单槽污物清洗槽**

1.304 不锈钢。

2.单槽结构，水槽采用模具拉伸成型，边角圆弧无锐边。

3.台面做滚压台阶线处理，沥除器械水分时候，水会顺着凹陷流回水槽，防止水流 到地面或工作人员身上。

4.双鹅颈型水龙头，冷、热水接口，可自由调节流量和水温。 5.落水器。

6.水槽下方采用柜体结构，方便维修，且可作为橱柜摆放物品；柜门铰链采用阻尼 铰链，实现柜门自动闭合到位。

7.外形尺寸： ≥520×420×260。 8.台面高度：≤840。

9.槽体尺寸： ≥520×420×260。 配置清单：

1.主体 1 套

**14、疏列隔板存放架**

1.材质不锈钢。

2.方管疏列式搁板，带间隙。

3.单层的最大承重为：60Kg，货架的最大承重为：300Kg 。 4.外形尺寸： ≥1200×600×1800 。

配置清单： 1.隔板 5 个

2.合适万向轮 4 个

**15、常规存放柜**

1.材质不锈钢。

2.双门，外开门。

3.标配 4 层平板隔板，5 层空间，层距 300mm±10mm（搁板间距可调）。 4.柜门带玻璃视窗，美观整洁，方便柜内物品的观察。

5.单块搁板的最大承重为：不小于 40Kg。

6.外形尺寸： ≥960×450×1750。

**16、电脑工作台**

1.材质：木质。

2.尺寸： ≥1100×600×800。 配置清单：

1. 键盘托 1 个

2. 抽屉 1 个

**3.** 主机存放柜 1 个

**17、常规密封下送车**

1.304 不锈钢材质。

2.门带有密封胶条，密封性好。 3.门能旋转不下于 270 °。

4.内置滑轨 6 组，配套标准篮筐使用。

5.车体采用一体化焊接，车体运行时噪音小。

6.底部带适合寸万向轮×2，适合定向轮×2，方便移动。 7.采用连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成。

8.车底盘四角安装有尼龙防撞块。

9.外形尺寸： ≥1060×690×10500。 配置清单：

1.主体 1 套

2.适合万向轮 2 个 3.适合定向轮 2 个

**18、病人运送车**

1.中控刹车，ABS 材质护栏，可整体升降，背部可抬。 配置清单：

1.输液架

2.担架车垫子。

**19、输液车**

1.外形尺寸≥800\*480\*860mm 。

2.采用全优质不锈钢板材制作；不锈钢双抽，双排挂钩。 3.静音轮，推拉省力、平稳，坚固耐用。

4.上下两层。

**20、托盘**

1.外形尺寸≥660\*430\*850mm。

2、采用全优质不锈钢板材制作；不锈钢双抽，双排挂钩。

3、静音轮，推拉省力、平稳。 配置清单：

1.托盘 1 个

**21、三件套车**

1.外形尺寸≥1120\*560\*900mm 。

2 采用不锈钢板材制作。

3.静音轮，推拉省力、平稳，坚固耐用。 4.大号、中号、小号三种尺寸各一台。

**22、麻醉药品车**

1.外形尺寸≥660\*430\*900mm。

2.采用 304 不锈钢制作，双抽带加高护栏。 3.静音轮，推拉省力、平稳，坚固耐用。

**23、麻醉药品冰箱**

1.外形尺寸： ≥1205×730×1990mm。 2.内部尺寸： ≥1115×592×1668mm。 3.有效容积： ≥1031L。

4.电脑控制，温度数字显示，温度显示精度 0.1℃。

5.多种故障报警（高低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报 警、传感器故障报警、通讯故障报警）。

6.三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警）。

7.所有独立部件安全接地。

**四、产品质量**

1.所投产品符合国家有关质量技术标准及相关产品质量标准的要求。 2.产品包装、标签、合格证、说明书等必须符合国家有关规定。

3.产品来源渠道必须合法合规，且是原厂全新未使用过的。

4.保证所投产品在正确安装、正常运转和保养的情况下具有稳定的性能；保修期内 保证设备开机率≥95%。

5.所提供的产品不侵犯他人知识产权。

**五、安装验收**

1.成交供应商负责发货到采购人指定地点后，双方协助开箱清点货物，如果发现数 量不足或有质量、技术问题，成交供应商应在 15 天内，按照采购人的要求，采取补足、 更换或退货等处理措施，并承担由此产生的一切损失费用。

2.设备接入医院内部系统的费用由成交人自行承担。

3.设备安装后，成交供应商、生产厂家（或厂家授权的单位）、采购人使用科室、 医疗设备处监管工程师及管理人员约定时间对设备进行正式验收，根据合同、产品注册 证或产品相关备案凭证及相关规定进行验收，并由成交供应商组织人员培训。

4.设备验收合格后，成交供应商应向采购人提供全部与设备或者产品相关的配套材 料，包括相应的操作手册、维护手册、产品说明书、质量保证文件、服务指南、产品合 格证，设备验收单及培训相关记录表等。

**六、培训计划**

1.提供免费培训服务，生产厂家工程师或厂家授权供货商技术服务人员到现场培训 用户使用、操作、维护、保养等相关技术服务，并提供培训方案。

2.对于开展新技术或重要技术，如用户需要外出学习培训的，成交供应商应免费支 持用户至少 2 人外出学习。

**七、保修服务**

1.按国家和海南省相关技术标准，成交供应商确保产品质量合格，以设备安装、调 试、验收合格之日起，承诺质保期 2 年以上，保修期内若出现质量问题成交供应商提供 免费维修（人为、 自然灾害造成设备损坏除外）。

2.保修期内，按季度定期上门对设备进行维护保养，并向采购人反馈设备运行情况。 3.保修期内，设备出现故障，免费维修及免费更换零配件。

4.保修期内，若设备 48 小时之内无法修复的，提供备用设备给采购人，确保采购人 工作能够继续开展，若设备或配件需要送回生产厂家维修的，成交供应商承担往返产生 的费用。

5.响应时间：提供全天 24 小时技术支持和服务，接到采购人报修电话后，1 小时内 作出实质性响应。紧急故障若电话交流无法解决，则在接到报修电话后工程师 24 小时内 到达现场。

6.保修期限结束，提供设备的终身维修服务及技术咨询，只收取更换配件的成本费 用，确保原厂配件常年供应。

八、**付款方式**

1、签订合同后采购人在成交供应商提供发票及付款申请材料 30 日内向成交供应商 预付合同总额的 30％ ，成交供应商向需采购人支付合同总额的 5％ ，作为质保押金，在 质保期满 1 年后，采购人在收到成交供应商提交的付款申请材料 10 天内向成交供应商支 付这 5％质保押金。

2、设备安装、培训验收合格后，采购人在成交供应商提供发票付款申请材料 30 天 内向成交供应商支付合同总额的 70％。

**第三章** **供应商须知前附表**

本表关于采购服务的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以 本表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 采 购 人：海南西部中心医院  联 系 人：王先生  联系方式：0898-23835422  地 址：儋州市那大镇伏波东路 2 号 |
| 2 | 采购代理：海南天行招投标有限公司  联系人：刘工  联系电话：0898-68597362  地址：海口市龙华区渡海路 1-31（宝岛花园C 栋铺面二层） |
| 3 | 供应商资格要求：详见磋商公告 |
| 4 | 磋商文件的澄清：提交响应文件截止之日 5 日前以书面形式通知 |
| 5 | 磋商文件的修改：提交响应文件截止之日 5 日前以书面形式通知 |
| 6 | 供应商提供的磋商响应文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，供应商可对 未涉及的部分予以补充：  一、商务部分  1、投标函  2、报价一览表  3、技术、商务标偏离表  4、法定代表人身份证明  5、授权委托书  6、供应商基本情况表  7、营业执照副本  8、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章）  9、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （提供承诺函加盖公章）  10、供应商的类似项目业绩一览表 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章）  12、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函加 盖公章）  13、提供政府采购活动前三年内无环保类行政处罚记录声明函（环保类行政处罚记 录声明函加盖公章）  14、中小企业声明函  15、供应商认为需要提供的用于参与评审的其他材料  注：供应商编制上述文件时，本磋商文件第六章已提供格式的文件须按格式要  求填写。  二、技术部分  相关方案及承诺（格式自拟） |
| 7 | 合同履行期限（交货期限）：合同签订后，30 天内交付。 |
| 8 | 备选方案：不接受 |
| 9 | 磋商保证金金额：响应《海南省政府采购领域优化营商环境提升措施》要求，不收 取磋商（响应）保证金。 |
| 10 | 投标有效期： 自响应文件递交截止之日起 60 日历天 |
| 11 | 响应文件份数：正本壹份、副本贰份（胶装），电子版壹份（PDF 格式） |
| 12 | 响应文件递交地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标室 5 |
| 13 | 响应文件递交截止时间：2024 年 09 月 02 日 10 点 30 分 |
| 14 | 响应文件开启时间：2024 年 09 月 02 日 10 点 30 分  响应文件开启地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标室 5 |
| 15 | 出现以下情况将可导致供应商的投标被拒绝：  1、磋商响应文件的密封、签署、盖章不符合磋商文件的要求；  2、供应商的资格证明文件不符合磋商文件的要求；  3、投标报价不符合磋商文件的要求；  4、磋商响应文件的响应与磋商文件的实质性要求存在重大偏离；  5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。 |
| 16 | 磋商小组由 3 名专家组成，按规定在海南省综合评标专家库中随机抽取 3 名专家组 成磋商小组。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 17 | 推荐成交候选人 3 名 |
| 18 | 预算金额：116.5411 万元（人民币） |
| 19 | 1、本项目代理费收费标准：采购代理服务费由成交人以预算金额为计费基数，按 照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管〔2011〕  225 号）文件规定的收费标准执行。  2、供应商应在成交通知书签发后 5 工作日内与采购人签订合同，并在签订合同后  2 个工作日内将合同送到代理机构进行盖章见证和公示（如需）。 |
| 20 | 本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业 |
| 21 | 询问联系方式：  代理公司：海南天行招投标有限公司 联系人：刘工  联系电话：0898-68597362  地址：海口市龙华区渡海路 1-31（宝岛花园C 栋铺面二层） |
| 22 | 质疑联系方式：  代理公司：海南天行招投标有限公司 联系人：刘工  联系电话：0898-68597362  地址：海口市龙华区渡海路 1-31（宝岛花园C 栋铺面二层） |

**第四章** **供应商须知**

**一、总则**

**1、资金来源**： 自筹资金

采购人：见《供应商须知前附表》

采购代理机构：见《供应商须知前附表》

**2、合格的供应商**

2.1、合格的供应商：见《磋商公告》及《供应商须知前附表》中规定的内容。 2.2、联合体投标：本次采购不接受联合体。

2.3、合格的货物和服务：合同规定的服务指其来源符合磋商文件要求的货物和服务。

2.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范 编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活 动。

2.5、如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供 过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

2.6、招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参 加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.7、信用记录以“信用中国 ”网站（[www.creditchina.gov.cn](https://www.creditchina.gov.cn)）、中国执行信息公 开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“ 中国政府采购网 ”（[www.ccgp.gov.cn](https://www.ccgp.gov.cn)）

上公布的信用记录为准。

**3、投标费用**

无论投标过程中的作法和结果如何，供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。 供应商应承担所有与编写和递交磋商响应文件有关的费用，采购人和采购机构在任何情 况下不负担这些费用。

**二、磋商文件**

**4.、磋商文件的构成**

4.1、磋商文件包括： 第一章 磋商公告

第二章 用户需求书

第三章 供应商须知前附表

第四章 供应商须知

第五章 合同条款

第六章 磋商响应文件格式

第七章 评审办法和程序

4.2、供应商应审阅磋商文件中所有须知、格式、条款和规格。供应商未按采购文件 要求提供全部资料或提交的磋商文件未对磋商文件作出实质性响应，供应商将承担其风 险并有可能根据磋商文件要求导致磋商响应文件被拒绝。

**5、磋商文件的澄清**

任何对磋商文件提出澄清的供应商，应在《供应商须知前附表》中规定的提交响应 文件截止之日前 5 日以书面形式通知采购代理机构。采购机构将视情况对提交响应文件 截止之日前 5 日收到的澄清要求采用适当方式或以书面形式予以答复，并在其认为必要 时，将不标明查询来源的书面答复发给每一已购买磋商文件的潜在供应商。

**6、磋商文件的修改**

在提交响应文件截止之日前 5 日的任何时候，无论何故，采购人可主动地或在答复 供应商提出澄清的问题时对磋商文件进行修改。

磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。 供应商在接收后 1 日内应立即以传真的形式确认已收到该修改。

为使供应商在准备磋商文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改，采购人可酌情推 迟第 18 款中规定的提交响应文件截止之日。

**三、磋商响应文件的编制**

**7、投标使用的文字**

磋商响应文件所有部分均应以中文编制。

**8、磋商响应文件的组成**

8.1、供应商准备的磋商响应文件应包括以下部分：

（1）按第六章磋商响应文件格式填写的报价一览表及分项报价明细表。报价一览表 与分项报价明细表总价不符，以分项报价明细表为准。

（2）按第 13 款出具的，证明供应商有资格投标以及如果成交人有能力履行合同的 证明文件。

（3）按第 14 款出具的磋商保证金。

8.2、供应商应按第六章《磋商响应文件格式》中规定结构和顺序编制磋商响应文件。

**9、磋商响应文件格式**

供应商应按磋商文件第六章提供的磋商响应文件格式编制磋商响应文件。

**10、响应报价**

10.1、本项目为固定预算采购，任何有选择报价将不予接受，只允许有一个报价。 10.2、响应总报价及分项报价应包括：采购内容的全部费用。

10.3、报价一览表和分项报价明细表中所填的价格在合同执行过程中是固定不变的； 除非另有规定，非固定的投标价将根据第 22 款规定被采购人拒绝。

10.4、其他要求见《供应商须知前附表》。

**11、报价货币**

本次采购的货物以人民币进行报价，以其它货币标价的投标将被拒绝。

**12、供应商的合格性和资格的声明文件**

12.1、根据第 13.2 款规定，供应商须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同 的文件，做为磋商响应文件的一部分。

12.2、供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

12.3、供应商应填写并提交磋商文件第六章上所附的“资格证明文件 ”中的所有内 容。

**13、货物的合格性及符合磋商文件规定的证明文件**

13.1、供应商须提交证明其提供货物的合格性并符合磋商文件规定的证明文件，作 为磋商响应文件的一部分。证明文件可以是文字资料、彩页和数据。

13.2、磋商文件规定的其他必要文件。

**14、磋商保证金**

响应《海南省政府采购领域优化营商环境提升措施》要求，不收取磋商（响应）保证 金。

**15、投标有效期**

15.1、磋商响应文件将在投标截止之日，《供应商须知前附表》中规定的时间内有 效。投标有效期比规定短的可以视为非响应标予以拒绝。

15.2、在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期。 要求与答复均应为书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。 对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其响应延 长磋商保证金的有效期。

**16、响应文件的式样和签署**

16.1、供应商应按《供应商须知前附表》中规定的数量递交磋商响应文件及电子文 档，每一份磋商响应文件必须装订成册。并要明确注明“正本 ”和“副本 ”，如正本和 副本或电子文档有差异，以正本为准。

16.2、磋商响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由法定代表人或授权 代理人签字，后者须将“授权委托书 ”以书面形式附在磋商响应文件中。响应文件的正 本须经法定代表人或授权代表人签字，加盖供应商公章，并须加盖骑缝章。磋商响应文 件副本可以是正本的复印件。

16.3、除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许有加行、涂抹或改写。 若有修改须由签署磋商响应文件的人进行签字，并加盖公章，否则视为无效。

16.4、传真投标、邮寄投标概不接受。

**四、磋商响应文件的递交**

**17、磋商响应文件的密封和标记**

17.1、供应商应将磋商响应文件正本和副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中， 并标明“正本 ”或“副本 ”，并在文件专用袋（箱）上标明“正本 ”“副本 ”字样，所 有外层密封袋的封口处应加盖骑缝章，响应文件递交截止时间和响应文件开启时间由采 购人和供应商代表共同检查，未按要求签署和密封，视为不合格投标，响应文件将被拒 绝接受。

供应商务必在开标时提交电子版和纸质版响应文件，电子版响应文件（PDF 格式） 的递交：电子版响应文件（PDF）密封，随纸质版响应文件一起递交，否则视为无效响应； 供应商提供的电子版响应文件（PDF 格式）必须与纸质版响应文件的正本保持一致，否 则自行承担由此带来的一切风险。**注：电子版** **PDF** **格式需为正本纸质文件签字加盖公章** **扫描件。投标专用袋（箱）上均应注明：**

（1）按《供应商须知前附表》所示注明开标地点。

（2）注明项目名称、项目编号、正本、副本，并注明响应文件递交截止时间前“不 准启封 ”的字样。

（3）写明供应商名称、地址、联系人和联系方式。

17.2、如果未按第 17.1 款规定密封和标记，采购人对磋商响应文件的误投或提前拆 封不负责任。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

**18、递交磋商响应文件的截止日期**

18.1、采购人收到磋商响应文件的时间不得迟于《供应商须知前附表》中规定的截 止时间。

18.2、采购人可按照第 6 款的规定修改磋商响应文件并酌情延长提交磋商响应文件 的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的 磋商响应文件递交截止时间履行。

**19、迟交的磋商响应文件**

根据第 19 款规定，采购人将拒绝接收任何迟于《供应商须知前附表》中规定的截止 时间递交的磋商响应文件。

**20、磋商响应文件的修改和撤回**

20.1、供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商文件进行修改或撤回，但采购人须 在提交响应文件截止之日前收到该修改或撤回的书面通知。

20.2、供应商对磋商响应文件的修改或撤回的通知应按第 17 款和第 18 款规定进行 准备、密封、标注和递送。

20.3、磋商响应文件递交截止时间后不得修改磋商响应文件。

20.4、供应商不得在磋商响应文件递交截止日起至第 15 款规定的磋商响应文件有效 期期满前撤销磋商响应文件。否则采购人将按第 14.6（1）款规定没收其磋商保证金。

**五、开标与评审**

**21、开标**

21.1、采购人在供应商代表自愿出席的情况下，在《供应商须知前附表》规定的地 点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。

21.2、按照第 20 款规定，提交了可接受的“撤回 ”通知的磋商文件将不予开封。

21.3、采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件的密封情况。

**22、磋商响应文件的初审**

22.1、磋商小组根据“初步评审表 ”对磋商响应文件的资格性和符合性进行评审， 只有对“初步评审表 ”所列各项作出实质性响应的磋商响应文件才能通过初步评审。对 是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投标内容，磋商小组将以记名方式表决，得票 超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。具体工作包括：

（1）磋商小组将审查磋商文件是否完整、有无提供所需的磋商保证金、是否恰当地 签署、是否大致编排有序等；

（2）根据第 25 款规定对磋商文件进行详细评估之前，磋商小组将确定每一磋商响 应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应。所谓作出实质性响应的投标指的是 符合磋商文件要求的全部条款、条件和规格而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留 系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与磋商文件有实质不一致， 限制了合同项下采购人的权利和供应商的义务, 或对该重大偏离的修改对提交实质性响 应投标的供应商将不公平。磋商小组决定磋商文件的响应性是基于磋商文件的内容本身 而不靠外部的证据。

22.2、磋商小组将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之 处而使其投标成为响应性投标。

**在采购采购中，出现下列情形之一的，应予废标：**

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人或采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

22.3、磋商小组将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加 上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商文件中报价一览表(报价表)内容与磋商文件中明细表内容不一致的，以报 价一览表(报价表)为准；

（2）磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小 数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4、磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商文件中的响应报价，调整后的价 格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其磋 商保证金将被没收。

22.5、对供应商报价经过上述修正和调整（包括缺漏项调整）后所得出的价格构成 其“评审价 ”。

22.6、磋商小组将允许修正磋商文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不 一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何供应商相应的名次排列。

22.7、本项目非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的 扣除，用扣除后的价格参与评审。

**23、磋商响应文件的澄清**

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的 内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄 清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件 的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

**24、磋商响应文件的详细评审**：详见第七章《评审办法和程序》。

**25、确定成交供应商**

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商。 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按 照技术指标优劣顺序推荐。采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送 采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选 供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且 不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。采购人或者 采购代理机构在成交供应商确定后 2 个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布 媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

**六、授予合同**

**26、授予合同的准则**

26.1、除第 30 款规定外，合同将授予采购人确定的成交供应商。成交供应商放弃成 交、或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定 的期限内未能提交的，采购人可以与排位其后第一位的供应商签订合同，以此类推。

26.2、如采购人发现成交供应商在投标、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实， 采购人有权拒绝该成交供应商的投标。

26.3、其他规定见《供应商须知前附表》。

**27、资格后审**

供应商的财务、技术、和服务能力及信誉，确定其是否有资格能圆满地履行合同。 如果审查通过，则将合同授予该供应商；如果审查没有通过，则拒绝其投标。在此情况 下，磋商小组将对排位其后第一位的供应商的能力做类似的审查。

**28、在授予合同时变更采购服务数量的权利（适用）**

**29、接受和拒绝任何投标或所有投标的权利（适用）**

29.1、供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的，将予以废标；

29.2、因重大变故或为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍保留接受或拒绝任 何投标或所有投标的权利。

**30、成交通知**

30.1、磋商文件有效期期满前，采购人将以书面形式通知成交供应商其投标被接受。 30.2、采购人向成交供应商发出书面通知的同时，采购人通知落选的供应商其投标

未被接受，并按第 14 款规定退还其磋商保证金。 30.3、成交通知书是合同的一个组成部分。

**31、签署合同**

31.1、采购人通知成交供应商成交时，将提供磋商文件中的合同格式，包括双方之 间的有关协议给成交供应商。

31.2、成交供应商在收到成交通知书和合同格式后，在成交通知书上规定的时间内， 应派授权代表前往采购人指定地点签订合同。

**33、履约保证金**

不作要求

**34、采购代理服务费**

采购代理服务费支付方式：由成交人支付。

**35、质疑和投诉**

35.1 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人 共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府 采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

35.2 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问， 采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.3 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知 道或应知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向招标代理机构或采购人提

出质疑，并附相关证明材料（质疑函格式详见海南省财政厅质疑函范本，未按照质疑函 范本书写或未附相关证明材料的质疑均不受理）。匿名、非书面形式、7 个工作日之外 的质疑均不予受理。

35.4 采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书 面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.5 质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构在规定的时间内作 出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人投诉。

35.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（5）在质疑有效期内未就同一环节一次性提出质疑的；

（6）其它不符合受理条件的情形。

35.7 质疑函的形式有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当一次性告知质疑 人在法定质疑期内修改后重新提交。法定质疑期内质疑人未重新提交，或者重新提交的 质疑仍不符合形式规定的，由此产生的风险由投标人自行承担：

（1）质疑函未使用财政部门制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写的；

（2）质疑函内容不全的。

**36、政策功能**

36.1 本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》 和《节能环保产品目录》、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优 化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、海南省财政厅《关于印发〈海 南省绿色产品政府采购实施意见（试行）〉的通知》的标的物。

36.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列 入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节 能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目 录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总 局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

36.3 所投产品含财政部 发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》中优先 采购的节能产品，其评审价=投标价格\*（1-2%），必须提供声明函并提供相关证明文件。

36.4 所投产品含财政部发展改革委制定的《环境标志产品政府采购品目清单》中的 环境标志产品的，其评审价=投标价格\*（1-2%），必须提供声明函并提供相关证明文件。 （注：绿色印刷服务项目，获得环境标志认证的印刷服务供应商也享有此项政策性优惠）

36.5 纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务：

36.5.1 采用最低评标价法评标的项目，对自主创新产品在评审时对其投标价格给予 5％的价格扣除。

36.5.2 采用综合评分法评标的项目，对自主创新产品在价格评标项中，对自主创新 产品给予价格评标总分值的 5％的加分。

36.6 供应商为小型和微型企业（含联合体）的情况：

36.6.1、中小企业的认定标准：

（1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的 货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

（2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业 收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

（3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、 中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业；

（4）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受 中小企业扶持政策：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小 企业商号或者注册商标；

2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中 华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造 货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企 业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）根据财库〔2014〕68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关 问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人 员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤 矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、 强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出 具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（6）根据财库〔2017〕141 号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就 业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联 合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、 微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时， 应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

36.6.2、具体评审价说明：

（1）供应商为小微企业，货物和服务项目评审价=报价\*（1-10%），工程项目评审 价=报价\*（1-3%）；对于适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但 未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得 分的 3%作为其价格分。

（2）供应商为联合体报价，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份 额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目评审价=报价\*（1-4%），工程项目评审 价=报价\*（1-1%）；对于适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但 未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得 分的 1%作为其价格分。

（3）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在 直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（4）供应商为《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的 规定的中小企业（含联合体）的，必须如实填写“ 中小企业声明函 ”。

**如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。**

**第五章** **合同条款**

**（此合同为格式合同，仅供参考，最终以甲乙双方协商签订合同为准）**

合同编号：

**采** **购** **同** **书**

**甲方：** **海南西部中心医院**

**乙方：**

**日期：2024** **年** **月** **日**

甲方: 乙方:

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共 和国招标投标法》等有关的法律法规，以及 2024 年 月 日**项目名称：** **项目** **编号：** 竞争性磋商文件的要求、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通 知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

**一、合同标的及金额等**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | | （小写） 元 | | | | | |
| （大写） 元整人民币 | | | | | |
| 交货期限 | |  | | | | | |

**二、项目建设进度及地点：**

1、项目建设进度：设备安装协调中。

2、地点：采购人指定地点（海南省内）。

**三、付款方式**

1、签订合同后甲方在乙方提供发票及付款申请材料 30 日内向乙方预付合同总额的 30％ ，即人民币 元整 (¥ 元），乙方向需甲方支付合同总额的 5％即人民币 元整 ¥

元），作为质保押金，在质保期满 1 年后，甲方在收到乙方提交的付款申请材料 10 天内 向乙方支付这 5％质保押金。

2、设备安装、培训验收合格后，甲方在乙方提供发票付款申请材料 30 天内向乙方 支付合同总额的 70％ ，即人民币 元整 (¥ 元）；

3、付款方式：

（1）付款方式：转入乙方指定账户；

开户名称： 开户银行： 账 号：

（2）乙方及时为甲方开具货款发票

**四、合同纠纷处理：**本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，协商不成向甲 方所在地人民法院提起诉讼。

**五、售后服务**

1、整体项目提供 年的免费维护维修，设备按原厂商标准提供维护维修。

2、提供 年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和 服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24 小时内到达指定现 场。问题解决后 24 小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中 使用的方法及造成的损失等情况，每年内定期回访每年不少于 4 次，免费提供技术培训， 并提供甲方要求的所有培训资料，所有装备超过二年保修期后，五年内维修只收取零部 件成本费。

**六、质量保证**：我公司保证该产品为全新原厂正品，质量技术指标符合国家或地方颁发 的质量标准和行业标准。

**七、合同生效：**本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

**八、** **合同鉴证：**采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投 标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

**九、组成本合同的文件包括：**

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

**十、合同备案**

本合同一式伍份，中文书写。甲方叁份，乙方和招标代理机构各执壹份。

**甲方：** **乙方：**

甲方法定代表人（签字）： 乙方法定代表（签字）：

地址： 地址：

电话： 电话：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

**招标代理机构声明：本合同标的经招标代理机构依法定程序采购，合同主要条款内** **容与招投标文件的内容一致。**

**招标代理机构：** **（盖章）**

经办人：

年 月 日

**第六章** **磋商响应文件格式**

**封面格式：以下为参考格式，投标供应商可自行排版，但必须包含磋商文件中要求的内容。**

**项目名称：** **项目编号：**

**响应文件**

**【正本/副本】**

**投标供应商名称：（公章）**

**负责人或授权代表：** **（签字）** **联系电话：**

**日期：** **年** **月** **日**

**初步评审表页码索引表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项 | 材料所在页码 （第 页） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

**详细评审细则各评分因素项目页码索引表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项 | 材料所在页码 （第 页） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

**目** **录**

供应商提供的磋商响应文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，供应商可对 未涉及的部分予以补充。

**一、商务部分**

1、投标函

2、报价一览表

3、技术、商务标偏离表

4、法定代表人身份证明

5、授权委托书

6、供应商基本情况表

7、营业执照副本

8、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章）

9、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （提供承诺函加盖公章）

10、供应商的类似项目业绩一览表

11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章）

12、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函加

盖公章）

13、提供政府采购活动前三年内无环保类行政处罚记录声明函（环保类行政处罚记 录声明函加盖公章）

14、中小企业声明函

15、供应商认为需要提供的用于参与评审的其他材料

注：供应商编制上述文件时，本磋商文件第六章已提供格式的文件须按格式要求填 写。

**二、技术部分**

相关方案及承诺（格式自拟）

**一、商务部分**

**1、投标函**

致：海南天行招投标有限公司

贵公司 （项目编号：）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经 详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守 《政府采购法》第 77 条的规定。

2、我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照磋商文件第四章“供应商须知 ”第 15.1 款的规定，投标有效期： 自响应文件递交截止之日起 60 日历天，在此期间，本磋商文件将始终对我们具有约束力，

并可随时被接受。如果我们成交，本磋商文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

5、如果我们成交，为执行合同，我们将按采购有关要求提供必要的履约保证金。

供应商名称: （公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日 期：

**2、报价一览表**

价格单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | | ￥ 元 | | | | | |
| 人民币（大写）： | | | | | |
| 交货期限 | |  | | | | | |
| 交货地点 | |  | | | | | |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

注:

1、投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

2、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者其投标报价可能低于其成本的，

应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明 材料的， 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

**3、技术、商务标偏离表**

**技术标偏离表**

说明：请供应商对应磋商文件的磋商文件中有关项目技术要求，如实、完整、准确 的填写该表。响应文件有正、负偏离、完全响应均应在下表中列明。若无偏离，请标明 “完全响应 ”负偏离视为废标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条款 | 磋商文件中技术要求 | 响应文件响应 | 偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据响应文件响应情况，分别注明“正偏离 ”、“完全响应 ”、“负偏离 ”。

**商务标偏离表**

说明：请供应商对应磋商文件的磋商文件中有关项目商务要求，如实、完整、准确 的填写该表。响应文件有正、负偏离、完全响应均应在下表中列明。若无偏离，请标明 “完全响应 ”，负偏离视为废标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条款 | 磋商文件中商务要求 | 响应文件响应 | 偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据响应文件响应情况，分别注明“正偏离 ”、“完全响应 ”、“负偏离 ”。

**4、法定代表人身份证明**

单位名称： 地 址：

姓 名： 性别： 职务：

身份证号码： 系 的法定代表人。 特此证明。

附：身份证复印件加盖公章

供应商全称：（公章） 日期：

**5、授权委托书**

致：海南天行招投标有限公司 本授权书声明：

委托单位：（公司名称）

地址： 法定代表人：（姓名）

授权代理人姓名： 性别： 出生日期： 年 月 日

职务：

身份证号： 联系方式：

兹委托授权代理人合法地代表我单位参加海南天行招投标有限公司组织的 （项 目编号为： ）的政府采购活动，授权代理人有权在该投标活动中办理以下事宜：

1、以我单位的名义签署响应文件

2、参加开标评标会议

3、向磋商小组及采购代理机构澄清、解释响应文件中的疑问

4、与投标有关的各项事宜。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承 认。授权代理人无转委托权。

委托期限： 。

（附法定代表人和授权代理人身份证复印件加盖公章）

委托单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章） 授权代理人：（签字或盖章） 日期：

**6、供应商基本情况表**

供应商基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 |  | |
| 传真 |  | | 网址 |  | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | |
| 统一社会信用 代码 |  | | | | | |
| 注册资金 |  | | | | | |
| 开户银行 |  | | | | | |
| 账号 |  | | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | |

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期:

**7、营业执照副本**

**8、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章）**

**9、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度** **（提供承诺函加盖公章）**

**10、供应商的类似项目业绩一览表**

**11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函**

**承诺函**

致（采购人/代理机构）:

我公司参与贵单位组织的 （项目名称） 采购项目，根据中华人民共和国政府采购 法第二十二条规定，我公司对履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺如下：

1 我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.若我单位中标，在 (项目名称） 采购项目实施及服务过程中，我公司承诺完全按 照磋商响应文件中履行合同所必须的设备和专业技术能力的配备情况配置人员及设备，同 时根据项目实施情况及采购人要求增补相关人员及设备以保障项目顺利实施。

特此承诺！

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：

**12、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录**

**无重大违法记录声明**

为响应贵公司组织的 海南西部中心医院购置滨海院区手术室、麻醉科、供应室开业急 需设备一批（项目编号：HNTXGP2024-028）项目的采购活动，我单位声明如下：

我方参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《政府采购法》 规定的投标人资格条件。

我方对此声明负全部法律责任。

如有虚假，我单位愿意接受相关处罚。 特此声明。


供应商：（盖章）


负责人或授权代理人：（签字或盖章）


日期：


附：供应商必须为未被列入信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn/) “重大税收违 法失信主体 ”、“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”，未被列入中国执行信息公开网 （<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>） “失信被执行人 ”，以及未被列入中国政府采购 网（http://www.ccgp.gov.cn/) “政府采购严重违法失信行为记录名单 ”（提供 4 张查询 结果网页截图或提供声明函，格式自拟）；

**查询截图示例**









**13、环保类行政处罚记录声明函**

环保类行政处罚记录声明函

（采购人、采购代理机构）： 本公司声明如下：

本单位在参加 项目（采购编号: ）的政府采购活动前三年内，未有环保类行政处罚 记录。若我单位以上承诺不实， 自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

**14、中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业（工业）；制造商为（企业名称），从业人员 人， 营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业（工业）；制造商为（企业名称），从业人员 人， 营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业** **可不填报。**

**注：非小微企业无需提供。**

**15、供应商认为需要提供的用于参与评审的其他材料**

**二、服务技术部分**

相关方案及承诺（格式自拟）

**第七章** **评审办法和程序**

**一、评审原则**

1、本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审 基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采 购方式管理暂行办法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、 择优、诚实信用 ”的原则。

2、本次评审是以磋商文件，磋商响应文件和磋商承诺文件以及投标报价为依据，按 公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好 及综合实力强的成交供应商。

3、参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方 政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不 得无理干预磋商小组的正常工作。

4、本次招标采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审 因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

**二、评审程序和评审方法**

评审流程如下：

**1.** **评审准备**

评审委员会成员阅读竞争性磋商文件，了解本次采购的范围和需求，熟悉评审方法；

**2.** **磋商响应文件初步评审**

进入评审程序后，磋商小组先对供应商的磋商响应文件进行初步评审。磋商小组将 根据评审办法的规定和附表 1 的内容，对磋商响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则磋商响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

1）磋商响应文件无法定代表人或负责人签字，或签字人未经法定代表人或负责人授 权的；

2）供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；

3）投标有效期不足的；

4）磋商小组根据磋商文件检查磋商响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足磋 商文件的要求，并在磋商小组规定的时间未能补充齐全的；

5）磋商小组根据磋商文件对磋商响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查磋 商响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按磋商文件的要 求作出相应的承诺的；

6）报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而供应商不能合理说明的；

7）主要技术规格和参数不满足技术参数的要求以及商务有重大负偏离的；

8）磋商小组认为报价未实质性响应磋商文件的要求的；

9）没有按时作最终报价或最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；

10）违反国家和地方政府采购法律法规的；

11）不满足磋商文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决 ”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

**3.** **磋商**

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供 应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变 动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。 实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书 面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其 法定代表人（负责人）或授权代表签字，加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代 表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

**4.** **最后报价**

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报 价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采 购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。（最终报价表格式见附 表2）

**5.** **综合评审**

经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综 合评分。（评审标准详见附表 3）

**6.** **推荐成交供应商**

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供 应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

**三、磋商、评审过程的保密性**

1、接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评

价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商评审无关的其 他人透露。

2、从磋商响应文件递交截止时间起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加磋

商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件审 查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影 响，其磋商响应文件将被拒绝。

**四、接受和拒绝任何或所有报价的权利**

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或 拒绝所有磋商响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

**五、变更技术方案的权利**

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同采购 金额的百分之十，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合 同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

**附表** **1**

**初步评审表**

评委： 日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审查项目** | **评议内容** | **供应商** |
| 1 | 资格要求 | 是否满足供应商资格要求 |  |
| 2 | 磋商响应文件递交情况 | 正本、副本的数量，式样和签署要求是否符合 磋商文件要求 |  |
| 3 | 电子版响应文件 | 是否按照磋商文件要求提交电子版响应文件 |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 5 | 合同履行期限（交货期限） | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 6 | 其他 | 无其他无效投标认定条件 |  |
| **结论** | | |  |

1、表中只需填写“ √/通过 ”或“ ×/不通过 ”。

2、在结论中按“一项否决 ”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格 ”；只要其中有一项是×/ 不通过的，填写“不合格 ”。

3、结论是合格的，才能通过初步评审。

**附表** **2**

**最终报价表**

项目名称： 项目编号：

|  |
| --- |
| 供应商承诺（最终投标总价）：  人民币：大写：  小写：¥: |
| 供应商承诺的其他条件：  供应商名称：（盖章）  法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）  日期： 年 月 日 |

**注：最终报价表打印加盖公章，现场填写。**

**附表** **3**

**评审标准和方法**

商务技术分统计：按照评审程序、评分标准以及分值分配的规定，评审委员会成员 分别就各个供应商的技术、商务状况，对其磋商文件要求的响应情况进行评议和比较， 评出各供应商的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务 最终得分，全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务最终得分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项** | **评分细则** | **满分** |
| **1** | 技术响应 | 完全满足磋商文件“用户需求书 ”中所有产品技术条款要求得满分； 技术要求一项不满足扣 0.2 分，共计 203 项参数扣完即止。 | **40.6** |
| 1 | 实施方案 | 投标单位根据本项目编制实施方案,实施方案内容包括但不限于①组 织管理、②人员管理、③进度安排、④供货方案、⑤质量保障措施、 ⑥项目验收。评委根据以下标准进行评分：  （1）实施方案详细，具体措施周全，得 10 分；  （2）实施方案较详细，具体措施较周全，得 7 分；  （3）实施方案基本详细，具体措施基本周全，得 5 分；  （4）实施方案不够详细，具体措施不够周全，得 3.5 分。  （5）不提供的得 0 分。 | 10 |
| 2 | 售后服务 方案 | 投标人根据本项目情况提供售后服务方案，方案内容包含①培训方案、 ②售后服务内容及承诺、③备品备件、④维护保养管理制度、⑤应急 方案，评委根据以下标准进行评分  （1）售后服务内容的完整性、可行性、保障性强，得 10 分；  （2）售后服务内容的完整性、可行性、保障性较强，得 7 分；  （3）基本满足采购需求，售后服务内容的完整性、可行性、保障性较 一般，得 5 分；  （4）基本满足采购需求，售后服务内容的缺乏完整性、可行性、保障 性，得 3.5 分；  （5）不提供不得分。 | 10 |
| 3 | 验收方案 | 方案必须包括但不限于：对验收标准和验收方式等内容。  （1）方案详细、完整，切实可行，完全满足项目验收需要的得 4.4 分；  （2）有基本的方案内容且内容无缺漏，具有可行性，满足项目验收需 要的得 3.1 分；  （3）方案内容存在缺漏或欠合理，不能满足项目验收需要的得 2.2 分；  （4）未提供方案得 0 分。 | 4.4 |
| 4 | 同类业绩 | 提供 2021 年 1 月 1 日至今的类似业绩证明。每提供一份得 1 分，最高  5 分。  证明材料：提供合同复印件加盖公章，未提供不得分。 | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 报价 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价， 其 价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报 价得分=（磋商基准价/最后磋商报价） × 价格权值× 100 | 30 |
| 合计 | | | 100 |