## Sheet1
附件2
海南西部中心医院医疗设备市场调研需求表
官网调研项目号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量 | 单位 | 参数 （主要、公用参数） | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 设备使用年限 | 耗材（专机专用/通用/无 | 耗材 价格 | 用途
2026-003 | 全自动扫片仪+智能分析系统/全自动玻片扫描影像系统 |  | 1 | 套 | 一、全自动玻片扫描影像系统 1、全自动化一体式显微成像系统：玻片料仓、托盘、传送系统、滴油系统、光学系统、玻片信息录入系统及玻片扫描整体过程均在封闭箱体内完成，降低空气、粉尘、外界光源对扫描质量的干扰（提供设备外部三维照片及箱体内部照片并交货时现场验证）； 2、采用无限远校正光学系统, 齐焦距离符合国际标准≥45mm； 3、内置透射光科勒照明、高强度和高显色LED光源，寿命≥50,000小时；物镜配备：平场复消色差物镜，1物镜数值孔径NA≥0.4、工作距离≥2.1mm且物镜数值孔径NA≥1.35、工作距离≥0.13mm； 4、玻片总装载量：一次性至少可装载≥100个载玻片； 5、Z轴控制方式：Z轴自动对焦技术采用无接触式磁悬浮直线电机（非传统显微镜的齿轮齿条机构），分裂相居中拍摄：图像纠偏准确率≥99%。 6、单张玻片扫描时间≤4分30秒；高精柱塞泵注油自动滴注系统，装置容量≥ 500ml，自动控制加油位置、油量，保证镜油能均匀盖在玻片表面，单次滴油量可自主修改。 二、染色体核型分析软件 1、浏览器/服务器模式，支持windows，ios，android，linux，鸿蒙等多种主流操作系统上运行，支持在PC，手机，平板等多用户终端登录使用；所投标产品可在医生原有电脑上通过浏览器直接登录并使用； 2、系统采用B/S架构，在医院授权的局域网内即可通过浏览器访问，无需安装特定客户端软件即可操作使用（需要提供有关B/S架构的软件著作权证并在交货时现场验证）； 3、7染色体噪声去除率≥97%；染色体分割准确率≥99%；染色体识别准确率≥99%；软件能识别（G显带、R显带）300、400、550、700、850及以上条带，AI算法实时进化，不断提高自动分析的准确性；染色体中期图自动去噪，随体丢失率<1%。 4、保证能够与医院LIS、HIS等信息系统无缝对接，多模数据实时同步与更新，多人多端协同作业；并支持HTTP/HTTPS、 WebService、数据库视图等多种网络接口。 | [5 empty] | 细胞核型分析
| 产前诊断管理系统 |  | 1 | 套 | 一、区域产筛管理平台 一. 移动端 信息登记：支持孕妇通过手机端录入孕妇的基本信息和末次月经等本孕信息 宣教随访：支持孕妇通过手机端查看图文、视频等宣教文章，孕妇手机绑定信息后，自动推送随访消息到孕妇手机 缴费管理：支持孕妇缴费管理 结果查询：已审核报告，支持在手机端查询结果 二. 采血机构 信息提交：采血机构通过手机号或姓名查找已录入信息的孕妇，审核孕妇录入的信息并补充超声结果、辅助生殖等信息；对于不便于使用手机端录入的孕妇，也支持采血机构通过PC端直接新增。孕妇可在采血单位进行申请单填写。支持自动计算采样孕周、预产期，并推算预产期年龄。支持自动过滤不符合筛查条件的信息，包括体重、孕周、预产年龄等 样本流程管理：支持对登记的信息进行动态跟踪，实时查看样本流程状态 报告签发：筛查中心已审核的报告信息自动同步到采血机构，采血机构可查看报告，支持采血机构直接打印报告 退回统计：支持查看退回的样本信息 三. 筛查中心 四. 随访管理 六. 统计管理 筛查统计：系统自动生成该采血机构的筛查统计，及筛查中心的整体筛查统计表 阳性统计表：系统自动生成阳性统计表 假阳性统计：系统根据随访结果及报告结果自动生成假阳性统计表 假阴性统计：系统根据随访结果及报告结果自动生成假阴性统计表 | [5 empty] | 系统管理
| 化学发光免疫分析仪 |  | 1 | 套 | 1 、 检测原理：吖啶酯标记的磁微粒直接化学发光技术， 2、 最快检测速度： ≥180 测试/小时， 3、搭配进样单元，样本位≥50 个，支持原始管上机检测，自动条码扫描识别样本信息； 4、携带污染率： ≤5PPM，保证结果准确性。18、支持浓缩清洗液自动在机稀释。 5 、通讯功能：可与 LIS 系统双向通讯。 6 、标准曲线稳定，稳定时间≥56 天。 7 、设备可 24 小时待机。 8 、设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测。 9 、设备具有实时故障报警、反馈日志记录功能。 10、急诊项目首个出结果时间：最快≤12 分钟 | [5 empty] | 唐筛，生化
| 倒置显微镜附显微照相设备 |  | 1 | 台 | 1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 3.照明装置：高性能LED光源 4.相差物镜4X 、10X 、20X 、40X 5.目镜：10×，视场直径为22 6.备有可拆装的超长工作距离聚光镜 7.有效像素 ：≥2000万 8.光谱响应范围：380-650nm (有红外截止滤光片情况下) 9.图像采集：可对图像的分辨率大小、采集储存格式、画面属性、色彩、亮度、对比度、暴光、白平衡等参数进行设置，并可以拍照、录像、定时拍照、定时录像等操作。 | [5 empty] | 细胞培养观察
| 普通双目显微镜 |  | 1 | 台 | 1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm 2.载物台：钢丝传动，无齿条结构 3.调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤 4.聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25. 5.照明系统：长寿命LED光源 6.目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 7.平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） 8.防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 | [5 empty] | 细胞制片显色观察
| 二氧化碳培养箱 |  | 2 | 台 | 1、容积≥240L 2、彩色触摸显示屏，方便观察及操作，屏幕尺寸≥7寸 3、温度控制范围，室温+3℃~50℃ 4、温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃，27点测试， 5、CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1% 6、高精度红外传感器,耐高温需要达到190℃或者更高，可进行≥300次干热灭菌循环 7、灭菌功能：170℃允差±5℃干热灭菌，箱内所有部件无需拆卸，一键灭菌操作方便 8、不锈钢304、316或更高耐腐蚀、强度、温度的钢材内胆，一体式冲压成型，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁 9、具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、缺水报警、门开报警 10、具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警、APP推送报警 11、配置大容量数据存储空间，实时存储培养箱箱内设定温度、实际温度、高、低报警温度、CO2设定浓度、实际浓度、高、低报警浓度、事件记录、报警记录、数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性 12、具有留言/记事本/公告功能，方便多用户共用一台培养箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公，具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、CO2浓度、报警记录以及事件记录等，具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱 13、标配物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况，报警等 14、具有医疗器械注册证 | [5 empty] | 羊水、绒毛细胞培养
| 普通离心机 |  | 2 | 台 | 1、最大相对离心力≥ 5010×g 2、最大容量 ≥4×250ml 3、转速精度 ±20r/min 4、定时范围≥ 1s-99min59s 5、计时模式 启动计时、到转速计时、瞬时计时 6、整机噪声 ≤65dB(A) 7、电源 AC220V±22V 8、整机功率 ≤400W 9、外形尺寸≤ 436×560×380mm(L×W×H) | [5 empty] | 细胞收获
| 电热恒温干燥箱 |  | 1 | 台 | 1.容积≥150L 2.温控范围：室温+10~250℃； 3.温控精度：0.1℃；温度均匀性：±1.5℃ at 100℃/±2.5℃ at 150℃； 4.温度波动度：±0.2℃ at 100℃/±0.3℃ at 150℃； 5.内胆结构：不锈钢内胆； 6.搁板数量（标配）2个，位置可调，可拆卸； 7.运行模式：共包括固定模式、程序模式，其中程序模式能在固定模式基础上，增加时间设置功能（含倒计时）； | [5 empty] | 染色体制备过程-烤片
| 超纯水仪 |  | 1 | 台 | 1、进水水源：市政自来水，水压: 0.1-0.4MPa ,水温: 5-45°C，总溶解固体含量TDS<200ppm，总有机碳含量TOC<500ppb 2、产水量：≥10L/H 3、产水指标：主机上可同时取RO纯水及UP超纯水，RO纯水水质:电导率≤15μS/cm@25℃, UP超纯水水质：电阻率18.25MΩ.cm@25℃ ，出水水质达到实验室用水规格GB/T6682-2008一级水标准；吸光度（254nm,1cm光程）≤0.0001；可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01mg/L，微生物限度试验（需氧菌）＜1cfu/ml；重金属(mg/l)<0.01；颗粒:(>0.22um)<1个/ml 4、储水桶：≥3G压力储水桶 5、电源/功率：220V/50Hz 6、一机二用，系统微电脑全自动连续产水，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能； 7、设备采用定量耗材管理系统，可根据用户用水水质情况、耗材失效进行提示，及时告知客户设备运行情况； 8、设备具有进水/进膜压力、温度、水质、运行状态在线监测，LCD液晶大屏实时在线显示，可直观设备一切状况； 9、设备采用优质的RO膜、离子交换树脂、静音稳压泵、电磁阀、国际品质配件等；操作方便，耗材更换简单； 10、系统运行不发热,无噪音,低功率,性能参数可调,适用于不同水源；可根据用户需求设计安装纯水供应管路； 11、滤芯组件具有同品牌的卫生安全产品卫生许可批件； 12、设备水质稳定、满足制备溶液、试剂；缓冲液等；生化分析；微生物检测；学生实验/器皿冲洗；理化检测等常规定性定量分析；完全符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008标准； | [5 empty] | 实验所需
| 恒温水浴箱 |  | 3 | 台 | 1.温控范围：室温-100℃；温度波动：±0.02℃；温度均匀度：±0.02℃ 2.水泵流速：≥8L/min 3.容积：≥20L 4.功率(kW)：≥1000W | [5 empty] | 染色体显带
| 恒温培育箱 |  | 1 | 台 | 1.温控范围：室温+5~99℃ 2.环境温度：18~30℃ 3.温控精度：0.1℃ 4.温度均匀性：±0.5℃ at 37℃ 5.温度波动度：±0.1℃ at 37℃ | [5 empty] | 外周血细胞培养
| 普通天平 |  | 1 | 台 | 1.最大称量值≥120（g） 2.读数精度：≤0.1（mg） 3.重复性典型值：0.08 (mg)允差±0.001（mg） , （极限值）0.1mg 允差±0.02（mg） 4.秤盘尺寸≥∮90mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗 5.灵敏度时间漂移：（10—30℃）≤1.5ppm/℃ 6.易操作:电子天平操作简单，读数直观，易于上手 | [5 empty] | 配置溶液
| 普通医用冰箱（4℃，-20~-30℃） |  | 2 | 台 | 1、有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L； 2、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆； 3、冷藏室控制显示精度≥0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度≥1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度； 4、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，并具有医疗器械生产许可证,品牌保证，安全性更高； 5、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤3℃； 6、内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然； 7、当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行； | [5 empty] | 存放试剂、样本
| 血红蛋白电泳分析/全自动毛细管电泳仪 |  | 1 | 台 | 1、检测方法：毛细管内高压液相电泳法。 2、电泳时电压不超过12000V。 3、可检测项目：糖化血红蛋白、血红蛋白、血清蛋白，免疫分型。 4、可以做糖化血红蛋白检测，有有效的IFCC，NGSP认证。 5、可检测样本类型：血清、全血、尿液。 6、一次可进样≥12个样品架, 最大单次进样量≥100个，并可持续进样。 7、检测项目：糖化血红蛋白、血红蛋白、血清蛋白，免疫分型；糖化有IFCC，NGSP认证。 8、检测速度：血红蛋白检测速度达≥50测试/小时； 9、检测通道：≥8条并行毛细管通道同时运行； 10、14.采用帕尔贴贴合式精确温控系统（4℃-85℃），非风冷控温，控温精确度高； | [5 empty] | 地贫筛查
| 微量移液器 |  | 1 | 套 | 1.使用颜色识别体积，体积识别系统可快速识别所需的体积型号和其适合的 移液吸头规格。 2.具有密度调节功能，以适应不同的液体类别、海拔高度及长吸头。 3.具有弹性吸嘴，以便于更为轻松地装卸移液吸头。 4.具有4位数字体积显示，带有放大窗口以准确设置体积。 5.该系列单道移液器最大重量不超过112克（单通道型号） 6.配置清单 1、0.1 μL -2.5 μL、0.5-10μLL、5-100μL、10-200μL、50-1,000 μL各1支 | [5 empty] | 移液
合计总价
注1：设备名称行数不够直行加行 注2：设备名称叫法不一致的在现有的设备名称后备注产品注册证名称 如：监护仪（病人监护仪） 注3：需要多页打印的，每一页盖公章，后面需要再加盖公章骑缝，保证每一页都覆盖到
公司名称（盖章）
联系人及电话
日期